包1：

| 雾化熏蒸仪（眼部） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 9台 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术需求） |  |
| 1 | 适用于眼部雾化熏蒸 | 具备 |
| 2 | 温度范围≥30-45℃，可实时显示设置温度 | 具备 |
| 3 | 加热锅功率≥600W，容积≥1L | 具备 |
| 4 | 蒸汽输出口处应有防烫伤的装置及警示标识 | 具备 |
| #5 | 雾粒中位直径：直径小于5μm的雾粒百分比≥65% | 具备 |
| 6 | 主机超声工作频率≥2.4MHz±10% | 具备 |
| 7 | 最大雾化率≥1mL/min | 具备 |
| 8 | 整机噪声≤50dB（A）（距离主机1米） | 具备 |
| 9 | 开机连续工作4小时水槽水温≤60℃ | 具备 |
| #10 | 机器内部自主升温降温，无需外置加热管路 | 具备 |
| 11 | 管路出雾口检测温度，出雾温度需与实际显示温度相同 | 具备 |
| #12 | 超高温报警及保护功能，温度探头≥2个 | 具备 |
| 13 | 具备定时功能，工作时间≥1-30min多档可调，同时具备连续治疗模式，定时误差≤±30s，当设备治疗完成，应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息 | 具备 |
| 14 | 保护功能：具备超温保护、输出高温报警、水位监测异常报警及异常解除恢复功能等 | 具备 |
| 15 | 使用年限≥5年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 阴道镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于妇科检查中女性外生殖器的无接触放大检查，同时也可用于其他外周器官的无接触放大检查 | 具备 |
| 2 | 光学镜头：专业镜头，LED光源、可视目镜等整体化设计，不低于三通道独立光路系统 | 具备 |
| 3 | 内置测量功能，可实时显示病灶大小 | 具备 |
| 4 | 放大倍数：显微镜放大倍数至少包含7.5X、15X、30X，并有固定变倍 | 具备 |
| 5 | 观测系统: 双目镜30°人体工程学设计 | 具备 |
| 6 | 可见范围≥10-40mm，最大工作距离≥30cm | 具备 |
| 7 | 视力修正范围：+7到-7可调，筒距可调范围≥5cm-10cm | 具备 |
| 8 | 物镜镜头可实现4方向移动，微调距离≥±50mm | 具备 |
| 9 | 光源：LED冷光源照明系统，使用寿命≥20000小时，内置进行血管检查的绿色光学滤镜 | 具备 |
| 10 | 气压升降支架，可水平调整 | 具备 |
| #11 | 摄像系统：数字专业相机，≥2400万像素，提供HDMI（1920*1080）实时图像显示，镜下图像与显示器图像100%同步显示 | 具备 |
| 12 | 一体化主机，4K高清显示器，内存≥8GB，硬盘≥1TB | 具备 |
| 13 | 软件部分：具有缩放技术，实现显微的图像采集，不同病种可以不一样颜色标识，只能图像辨识，不借用外部网络，在机器上自动识别，迅速给出病种的属性；软件具有统计功能，根据所选条件进行统计，录像，回放，导出等功能 | 具备 |
| 14 | 配置要求（至少包含以下内容）： 1.显微光学镜头 1套 2.摄像系统 1套 3.LED冷光源照明系统 1台 4.图像处理器 1套 5.原厂支架 1套 6.彩色激光打印机 1台 7.扩宫棒2套 8.阴道拉钩2个 | 具备 |
| 15 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 坐式体重计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 4 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 5 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 6 | 数量 | 2 台 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术需求） |  |
| 1 | 用于不便站立人群（如老年人、术后康复者、行动受限者等）测量体重 | 具备 |
| 2 | 最大称量≥300kg | 具备 |
| #3 | 检定分度值：100g<200kg>200g | 具备 |
| 4 | 自动量程转换 | 具备 |
| 5 | 计量器具准确度等级：三级 | 具备 |
| 6 | 液晶显示屏，可左右转动180度 | 具备 |
| 7 | 具备除皮、预设除皮、保持，体质指数（BMI），减震装置等功能 | 具备 |
| 8 | 具备无线传输功能 | 具备 |
| 9 | 可折叠移动 | 具备 |
| 10 | 传感器布局合理，计量数值准确，无偏重 | 具备 |
| 11 | 秤台规格（长*宽*高）≥965mm*800mm*54mm | 具备 |
| 12 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 除颤仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 适用于成人、儿童，满足门诊、病房、麻醉、手术室、重症、导管室等科室使用需求 | 具备 |
| 2 | 标配手动除颤和AED功能，监测病人心电和呼吸，可升级SpO2、血压监测 | 具备 |
| ＃3 | 双相波技术 | 具备 |
| 4 | 最大除颤能量≥270J | 具备 |
| 5 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分12档及以上 | 具备 |
| 6 | ≥6英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480，同屏显示波形≥3通道 | 具备 |
| 7 | 便携方便转运 | 具备 |
| 8 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示 | 具备 |
| 9 | 除颤充电迅速，充电至200J≤5s | 具备 |
| 10 | 内置电池，≥100次连续放电 | 具备 |
| 11 | 除颤手柄具备儿童、成人电极板功能，标配儿童、成人电极板 | 具备 |
| 12 | 内置记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印 | 具备 |
| 13 | 存储连续ECG波形≥48小时，数据可导出至电脑查看 | 具备 |
| 14 | 标配3导/5导心电监测 | 具备 |
| 15 | 符合IEC 60601-1-2 “电磁兼容性-医用电气设备”标准中规定的抗电磁干扰的要求 | 具备 |
| 16 | 防水防尘≥IPX4 | 具备 |
| 17 | 关机状态下每天自动自检，自动保存自检结果，并指示设备状态 | 具备 |
| 18 | 支持连接电极片进行体外除颤 |  |
| 19 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 20 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 21 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 22 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，附件1年内免费更换，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 臂筒式血压计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证或备案凭证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术需求及配置需求） |  |
| 1 | 用于成人、儿童血压测量 | 具备 |
| 2 | 血压测量范围：0-299mmhg，测量精度≤±3mmhg | 具备 |
| 3 | 脉搏数测量范围：40-180次/分钟，测量精度≤±2% | 具备 |
| 4 | 测量部位：左、右臂均可测量 | 具备 |
| 5 | 输出值：收缩压、舒张压、脉搏 | 具备 |
| 6 | 具备肘部位置传感器，降低因肘部位置不正确导致的测量偏差 | 具备 |
| 7 | 主机及壁筒均采用抗菌材质，臂带可拆卸清洗，适用臂围17-42cm | 具备 |
| 8 | 彩色液晶显示，具备智能加压技术，自动调节加压 | 具备 |
| 9 | 臂筒角度可调节，提高测量舒适度 | 具备 |
| 10 | 测量时具备语音提示，语音可关闭、音量可调节 | 具备 |
| 11 | 安全装置：过压、停电自动放气、紧急停止双重保护措施 | 具备 |
| 12 | 储存容量≥1万条历史记录 | 具备 |
| 13 | 配置要求：至少包含台式主机（医用）、数据线、热敏打印机 | 具备 |
| 14 | 使用年限≥6年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 15 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 | 具备 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |  |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 轮椅（精巧） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 7台 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术及配置需求） |  |
| 1 | 用于行动困难的病人、年老体弱者等作代步工具用 | 具备 |
| 2 | 靠背高度≥43cm，座宽≥44cm，座深≥44cm，地面到座位高≤49cm | 具备 |
| 3 | 净重≤13kg | 具备 |
| 4 | 承重≥100KG | 具备 |
| 5 | 全铝合金车架，靠背可折叠，具备自锁驻刹车 | 具备 |
| 6 | PU皮革靠背垫，具备良好舒适性，防水防尘 | 具备 |
| 7 | 平扶手架，PU扶手芯 | 具备 |
| 8 | 挡水护板，方形坐垫，坐垫为PU材质，耐磨、易清洁 | 具备 |
| 9 | 具备座便桶 | 具备 |
| 10 | 双工字连接车架，配备护脚带，铝合金脚踏板 | 具备 |
| 11 | 具备铝合金拐臂 | 具备 |
| 12 | 前轮：小巧PVC带轴承转向轮 | 具备 |
| 13 | 后轮：注塑一体20寸PU防水免充气大轮，配备铝手轮圈 | 具备 |
| 14 | 带防水、减震功能 | 具备 |
| 15 | 使用年限≥5年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 电动床防压疮床垫 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证或备案凭证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 61个 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术需求） |  |
| 1 | 用于术后或长期卧床的患者预防褥疮 | 具备 |
| 2 | 静态空气式床垫，重新分配压力，降低组织剪切力和摩擦力 | 具备 |
| #3 | 多点支撑结构，保证床垫体能均衡支撑，分散人体体压 | 具备 |
| 4 | 内芯结构可改变体位变化过程中的受力方向，减少身体的移动趋势，降低剪切力的影响 | 具备 |
| 5 | 外套防水、防污、防血迹，透气，易于护理 | 具备 |
| #6 | 具有良好的防压功能,落球回弹率≥50%，提供检测报告等证明材料 | 具备 |
| 7 | 耗电：非电源，无需充电，安装即可使用 | 具备 |
| 8 | 床垫不含甲醛成分，提供检测报告等证明材料 | 具备 |
| #9 | 床垫透气性：垫芯透气风量20cm²平均结果≥2698mm/s，提供检测报告等证明材料 | 具备 |
| #10 | 床垫外罩抗菌效果：金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%、大肠杆菌抗菌率≥99.9%，白色念珠菌抗菌率≥99.9%，提供检测报告等证明材料 | 具备 |
| 11 | 床垫尺寸多种可选，并可按院方需求定制尺寸 | 具备 |
| 12 | 使用年限≥6年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 14 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |